## Teste pyhton
CT07.01-01 | Verificação do alarme #1 - Tampa da bomba de rolete está aberta e bomba ligada. *Baixa Prioridade* | 1. Dispositivo ligado na tela inicial. 2. Display de 9,7'' conectado. | 1. Abrir a tampa da bomba de rolete, com a bomba parada. 2. Abrir a tampa da bomba de rolete, com a bomba funcionando. 3. Verificar sinalização sonora. 4. Verificar sinalização visual. 5. Silenciar Alarme. | 1. Não é possível partir a bomba. Mensagem do alarme deve aparecer no display. 2. A bomba deve ser desativada. Mensagem do alarme deve aparecer no display. 3. O burst sonoro deve soar a cada 20 segundos. 4. O LED deve piscar na cor azul. 5. O alarme sonoro deve cessar e ser retomado após 2 minutos. | 1. Sistema detectar fechamento da tampa ou desligamento da bomba. | Mensagem do alarme: "Tampa da bomba de rolete está aberta. Feche a tampa para continuar." | SWRS Seção 6
CT07.01-02 | Verificação do alarme #2 - Nível de água no reservatório está abaixo do permitido antes do acionamento da bomba. *Baixa Prioridade* | 1. Dispositivo desligado na tela inicial. 2. Display de 9,7'' conectado. | 1. Ligar circuito de aquecimento (bomba + resistência) com o nível de água abaixo do mínimo seguro. 2. Verificar sinalização sonora. 3. Verificar sinalização visual. 4. Reconhecer (ACK) Alarme. | 1. Não é possível ligar o circuito de aquecimento (bomba + resistência). Mensagem do alarme deve aparecer no display. 2. O burst sonoro deve soar a cada 1 minuto. 3. O LED deve piscar na cor azul. 4. O alarme deve ser reconhecido, todas as sinalizações devem cessar | 1. Colocar água no reservatório até que o nível ultrapasse o mínimo seguro ou desligar sistema de aquecimento. | Mensagem do alarme: "Nível de água do reservatório insuficiente. Verifique o nível de água." | SWRS Seção 6