## Teste pyhton
Etapas | Resultados
1 ¦* Abrir a tampa da bomba de rolete, com a bomba parada. ¦#2 ¦* Abrir a tampa da bomba de rolete, com a bomba funcionando. ¦#3 ¦* Verificar sinalização sonora. ¦#4 ¦* Verificar sinalização visual. ¦#5 ¦* Silenciar Alarme. | ¦* Não é possível partir a bomba. Mensagem do alarme deve aparecer no display. ¦* A bomba deve ser desativada. Mensagem do alarme deve aparecer no display. ¦* O burst sonoro deve soar a cada 20 segundos. ¦* O LED deve piscar na cor azul. ¦* O alarme sonoro deve cessar e ser retomado após 2 minutos.
1 ¦* Ligar circuito de aquecimento (bomba + resistência) com o nível de água abaixo do mínimo seguro. ¦#2 ¦* Verificar sinalização sonora. ¦#3 ¦* Verificar sinalização visual. ¦#4 ¦* Reconhecer (ACK) Alarme. | ¦* Não é possível ligar o circuito de aquecimento (bomba + resistência). Mensagem do alarme deve aparecer no display. ¦* O burst sonoro deve soar a cada 1 minuto. ¦* O LED deve piscar na cor azul. ¦* O alarme deve ser reconhecido, todas as sinalizações devem cessar
1 ¦* Ligar equipamento. ¦#2 ¦* Pressionar "Continuar mesmo assim" na tela de auto teste. ¦#3 ¦* Após o boot completo verificar sinalização sonora. ¦#4 ¦* Verificar sinalização visual. ¦#5 ¦* Silenciar Alarme. | ¦* O equipamento deve ligar e mostrar a falha de auto teste. ¦* O equipamento iniciar o boot, após isso, a mensagem do alarme deve aparecer no display ¦* O burst sonoro deve soar a cada 20 segundos (através do buzzer). ¦* O LED deve piscar na cor amarela. ¦* Não haverá silenciamento pois o a memória com o som falhou. Alarme permanece ativo.